**网上竞价招标文件**

**项目编号：JJZB-2019-029**

**项目名称:** **福建中医药大学附属康复医院超声治疗仪项目**

**采购单位：福建中医药大学附属康复医院**

**采购代理机构：福建省智信招标有限公司**

**二〇一九年八月**

地址：福建省福州市五一北路纱帽井3号福建省邮电公寓7层 邮 编：350001

电话：0591-88318332、87530730、87616211转814 传 真：0591-87568219

公司网址：http://www.fjzxzb.com E-mail: zxzb04@126.com

网上竞价采购内容及要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **名称** | **主要技术规格及要求** | **数量（台）** | **竞价单价最高限价（元）** | **竞价总价最高限价（元）** |
| 1 | 超声治疗仪 | 具体详见“竞价要求” | 1台 | 30000 | 30000 |

一、交货时间：合同签定后20天内

二、交货地点：采购人指定地点。

三、付款方式：

1.货物交货付款：

全部货物交货并经验收合格后，乙方以银行转账方式向甲方一次性支付履约保证金，履约保证金金额为货物价款的10%。甲方凭收讫货物的验收凭证、货物验收合格文件、履约保证金交纳银行回单等材料以银行转账方式向乙方一次性全额支付货物价款。现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格100%的正式发票。

b.甲方已收讫货物的验收凭证。

c.履约保证金交纳银行回单。

2.甲方于验收后12个月将履约保证金退回给乙方。

1. **竞价要求：**

1.工作环境：

相对湿度：≤90%；环境温度：+5℃～+40℃；大气压力：86.0Kpa～106Kpa；额定电压：AC100~240V；电源频率：50/60Hz；输入功率：100VA；

2.在以上工作环境条件下，超声治疗头的工作参数如下：

额定输出功率：7.50W±20%；

治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%；

额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%；

声工作频率：1.0MHz±10%； 波束不均匀性系数：≤8；

波束最大声强：24W/ c㎡±30%； 波束类型：准直型；

波形：脉冲波、连续波； 安全分类：Ⅰ类，B型，

治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ）

机身进液防护程度：IPX0

每一种调制设置的调制波形：方波；输出波形描述：100%方波调制；

每种调制设置状态下，脉冲持续时间、脉冲重复周期、占空比以及时间最大输出功率与输出功率的比值，输出功率及有效声强

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位 | 波形 | 有效声强(W/cm2) | 输出功率（W） | 脉冲持续时间 | 脉冲重复周期 | 最大输出功率与输出功率比值 | 占空比 |
| P1 | 脉冲波 | 1.2 | 3.0 | 4ms | 10ms | 2.50 | 4:10 |
| P2 | 脉冲波 | 1.8 | 4.5 | 6ms | 10ms | 1.67 | 6:10 |
| P3 | 脉冲波 | 2.4 | 6.0 | 8ms | 10ms | 1.25 | 8:10 |
| P4 | 连续波 | 3.0 | 7.5 | - | - | - | - |
| P5 | 连续波 | 3.0 | 7.5 | - | - | - | - |

输出功率、有效声强、时间最大声强、时间最大输出功率表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位 | 输出功率（W） | 有效声强（W/cm2） | 时间最大声强（W/cm2） | 时间最大输出功率（W） |
| P1 | 3.0 | 1.2 | 3.0 | 7.50 |
| P2 | 4.5 | 1.8 | 3.0 | 7.50 |
| P3 | 6.0 | 2.4 | 3.0 | 7.50 |
| P4 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 7.50 |
| P5 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 7.50 |

**五、技术服务要求**

**2.1安装、调试与验收**

**2.1.1安装、调试**

2.1.1.1 合同签订后，由成交供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2.1.1.2 成交供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2.1.1.3 成交供应商应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

2.1.1.4设备到达最终采购人现场后，成交供应商的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

2.1.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

**2.1.2验收**

2.1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、网上竞价采购文件、报价文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由成交供应商承担。

2.1.2.2验收程序和方法

（1）出厂检验

成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。

（2）初验收：

由成交供应商和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

（3）安装调试检验：

设备安装完毕后，成交供应商应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合网上竞价采购文件要求及合同中的相关条款，同时成交供应商应向采购人提供自检记录。

（4）最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或成交供应商委托的专业公司以及有关管理部门按网上竞价采购文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

2.1.2.3成交供应商在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由成交供应商承担（并入投标报价内）。

2.1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

**2.2技术资料要求：**

成交供应商应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核。

（1）出厂明细表(装箱单)；

（2）出厂检验报告和合格证书；

（3）使用说明书；

（4）安装手册、操作手册、维修手册；

（5）零部件目录；

（6）相关文件、支持程序软盘或光盘；

（7）提供原产地制造商的产品证明；

（8）合同中要求的其它文件资料。

**2.3专用工具**

2.3.1成交供应商应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

**2.4特殊工具**

2.4.1成交供应商应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

**2.5售后及要求**

2.5.1投标人应明确货物质量保质期，本次招标货物至少提供不少于二年的质保服务，出现故障要求1小时内现场服务保障。

**六、其他要求：**

1. 竞价人选定的投标货物技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。
2. 竞价人应根据竞价文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。
3. 本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为竞价人认同遗漏部分并免费提供。
4. 竞价人所提供的货物应是先进的、可靠的，竞价人投标文件应严格按竞价文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。
5. 本技术要求中所发生的一切费用均包含在投标价。
6. 按合同包竞价，每个品目号报价必须低于用户的竞价单价最高限价3%才能被接受，按价格最低者中标，若有报价相同则：按报价时间先后排序，早则优先。

**注：竞价人应对以上要求作出明确响应，竞价系统中可只填写总价。**

**竞价须知**

**（一）合格竞价人：**

1. 竞价人是有能力提供本次竞价货物及服务，并有能力按时、按质、按量提供货物及服务的供货商或制造商。
2. 竞价人和报价货物的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。 ②、投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。 ③、投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》。
3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 网上竞价报价文件中要求提供的所有证件应在规定时间内通过年检，并在所提供的证件中可以查阅到已通过年检的记录。
5. 符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件。
6. **网上竞价流程和准则**
   1. 竞价活动开始前，竞价人登陆智信招标网**（http://new.fjzxzb.com/）**注册成为竞价会员，并将企业信息和操作员信息填写完整，其中企业信息中附件处需上传相关证件。包括三证合一证件或（法人营业执照）、开户许可证、法人身份证、管理员身份证、法人代表授权书.交纳竞价保证金转账/汇款凭证等纸质文件（加盖公章）原件扫描件以供审核。竞价人通过审核后方可进入网上竞价平台，进行网上竞价流程的操作。
   2. 已经注册过但被锁定的竞价人需将转账/汇款凭证和要求解锁参与竞价说明传真至采购代理人处，传真号：0591-83569369。保证金为**叁仟元**整。

**开户名称：福建省智信招标有限公司**

**开户银行：中国光大银行福州市杨桥支行**

**帐 号：087739120100304037933**

* 1. 采购代理人审批通过在规定时间内履行完报名手续的竞价人。
  2. 采购代理人将采购人拟采购的项目在中国政府采购网、智信招标网上公示，允许经审核合格的竞价人进行竞价报名。
  3. 竞价人须在规定的竞价截标时间前进入网上竞价平台针对所参加的项目合同包进行网上操作并报价。
  4. 竞价人可对竞价货物一览表中的一个、几个或所有合同包进行报价，但不得将其中一个合同包的内容拆分进行报价，拆分报价或漏项报价无效。报价应分单价、小计和总价。根据网上竞价采购管理办法的相关规定，报价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效报价。符合技术指标、供货期、售后服务需求前提下，按价格最低者中标（若报价相同者以时间优先为序）。
  5. 竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信等造成的竞价数据错误或缺失均与福建省智信招标有限公司无关，请各竞价人合理选择提交报价时间，以免造成不必要的损失。
  6. 竞价结束后，竞价结果经采购人确认后将在中国政府采购网及智信招标网上公示。成交供应商须在结果公示一个工作日后五个工作日内领取成交通知书，领取成交通知书的同时报送纸质网上竞价报价文件及缴纳成交服务费（成交服务费按中标金额1.5%收取，否则将按成交服务费的200%在竞价保证金中扣缴）。
  7. 成交供应商领取成交通知书的同时提供书面竞价文件两份（正本一份、副本一份），竞价文件需胶装，竞价文件内容详见项目竞价招标文件。书面竞价文件的相关内容应与电子内容一致。并加盖单位公章和法定代表人（或授权代表）签字，在领取成交通知书时递交。
  8. **材料递交地址：福建省福州市五一北路纱帽井3号福建省邮电公寓7层，福建省智信招标有限公司。**

**（三）竞价保证金：**

1. 竞价人在我公司网站注册竞价账户时须递交竞价保证金（￥3000）。
2. 保证金用于保护本次竞价免受报价人的行为而引起的风险；
3. 保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；
4. 未按规定提交竞价保证金的报价，其报价将被视为无效；
5. 竞价保证金，可在竞价结束后由竞价人提交“保证金申请退还函”加盖公章后传真给我公司，我公司收到后7个工作日内予以无息退还，但竞价人的账户会被锁定，无法再进行竞价。
6. 成交报价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建省智信招标有限公司提供采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；
7. 报价人在报价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金将不予退还。
8. 竞价服务费：为成交价的1.5%收取，向竞价成交人收取。

**（五）签订合同**

1. 成交人须在竞价结果公告公示起五个工作日内领取成交通知书，并在采购需求（网上竞价公告）规定的时间内（若采购需求中未有明确规定的，须在领取成交通知书后七个工作日内完成）与采购人签定合同和供货。若因成交人自身原因逾期领取成交通知书、逾期与采购人签订合同及供货或服务，将视为自动放弃成交资格，并有权没收其竞价保证金。放弃成交结果经采购人确定后，将重新发布竞价公告。采购合同一式三份，采购人、成交供应商、采购代理机构各一份。

**（六）资金结算**

1. 成交供应商在交完中标服务费之后凭《网上竞价采购合同》.验收单、《退保函》到代理公司财务处办理资金结算手续。
2. 未成交供应商退还保证金需提供《退保函》。
3. 财务电话：**0591-88318332-816**

注：本文所提所有要递交的证件、说明和函均需要盖公章。

**（七）竞价要求：**

1、竞价人提供的货物（含选配件）必须是未开封原装正品，现货供应，若提供非未开封原装正品货物，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

2、按合同包竞价，每个品目号报价必须低于用户的竞价单价最高限价3%才能被接受，按价格最低者中标，若有报价相同则：按报价时间先后排序，早则优先。

3、竞价人成交后、签订合同时应向采购人提交的资料:

（1）报价人资格证明文件（营业执照、销售许可证件）  
（2）竞价承诺书、报价货物一览表、售后服务承诺（按附件格式）。

5、竞价人成交后应向招标代理机构提交的资料:

成交人需向招标代理机构提交报价的书面原件存档。

5、成交通知：

成交人应在接到中标通知后五日内前来领取成交通知书，未按时前来领取成交通知书的取消其成交资格并不予退还竞价保证金。

6、其它要求  
  （1）竞价人应根据竞价文件的技术要求条款，在竞价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、承诺质量保证期、交货期。

**竞价报价文件应按竞价招标文件中的格式逐项填写，并按网上报价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价报价文件。**竞价报价文件电子文档具法律效力。竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的竞价数据错误或缺失均与福建省智信招标有限公司无关，请各竞价方合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

（2）竞价人提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，竞价人应为用户方提供最优的服务。竞价人在售后服务承诺中提出更优的售后服务，但是不作为中标的条件。  
 （3）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

7、下载竞价招标文件及上传竞价报价文件网址：**（http://new.fjzxzb.com/）**

**8、联系方式：**

**联系电话：0591-88318332**

**传真：0591-87568219**

退保函格式详见附件一

附件一：

**退保函**

福建省智信招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的 网上竞价项目（竞价编号： ），项目 是/否 中标，现申请将我公司于 年 月 日缴纳的竞价保证金**叁仟元**保证金退还至以下账号：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

注：投标人需加盖银行三证合一章。

纳税人识别号（中标人一定要提供）：

**我公司承诺以上银行信息真实有效。**

竞价人名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：

申请日期：

# 采购合同

（正式签订合同同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

|  |
| --- |
| 注释：  《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。 |

合同号：

采购方(采购人)： 签订地点：

中标人（中标人）： 签订日期： 年 月 日

根据采购方委托(招标代理机构)对 进行招标采购（招标编号： ）的招标结果，中标人为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） | | | | | | | |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，采购方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以 方式向中标人一次性支付 %的货物价款。（若中标人有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，中标人要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格 %的正式发票。

b.制造生产厂家出具的货物质量合格证书。

c. 采购方已收讫货物的验收凭证。

d. 采购方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于 （时间）支付

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认 后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购方故障通知后 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购方意见等）报采购方备案，若 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购方使用。其中发生一切费用由中标人承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

中标人须保障采购方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购方无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购方因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付采购方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 ％。

10.1.2如果中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，中标人应按迟交货物金额的 ％向采购方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购方有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购方有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购方造成损失的，还应赔偿采购方所受的损失。

10.2若中标人不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购方正常使用的，中标人应向采购方偿付不能交货部分货款的 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购方有权要求中标人赔偿损失。

10.3如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 天的，中标人应向采购方支付 元违约金，若因此给采购方造成损失的，中标人还应赔偿采购方所受的损失。

10.4采购方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购方发出的违约通知后30天内（或经采购方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购方有权向中标人发出书面违约通知，采购方终止本合同：

11.1.1如果中标人未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2中标人未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向 （采购方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。采购方、中标人各执一份，送招标代理公司备案一份，具有同等效力。

甲 方： 乙 方：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**福建省智信招标有限公司网上竞价报价文件（格式）**

**（**此报价文件由竞价人填写完成，并签字盖章后上传.）

**（一）竞价承诺书**

致：福建省智信招标有限公司：

根据项目（竞价编号：）网上竞价招标文件要求，我公司郑重承诺：

（一）保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

（二）本项目竞价招标文件、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

（三）以              方式提供的金额为人民币           元的竞价保证金，已到贵方指定账户。

四、获得竞价供货资格后**若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，**贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

竞价方名称：（全称并加公章）

电话：

传真：

竞价方法定代表人(或授权代表)签字：

日期：    年   月  日

**（二）竞价报价一览表**

公司名称：（全称并加盖公章）竞价编号：单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 竞价单价最高限价 | 竞价单价 | 竞价总价 | 供货时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合计：¥ 元（人民币（大写））

授权代表签字：

年 月 日

**（三）法定代表人授权书**

致：福建省智信招标有限公司

（竞价人全称）法定代表人授权（竞价人代表姓名）为竞价人代表，代表本公司参加贵司组织的网上竞价项目（网上竞价编号：）活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、签约等。竞价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司予以认可并对此承担责任。竞价人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价代表人签字：性别：身份证号：

单位：部门：职务：

详细通讯地址：电话：传真：邮政编码：

**授权方：**

**竞价人：（全称并加盖公章）**

**法定代表人签字：**

**日期：**

**被授权方：**

**竞价代表人签字：**

**日期：**

**四、技术响应情况**

注：竞价人根据竞价文件对技术参数等的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

**技术规格偏离表**

投标人（全称并加盖公章）： 招标编号∶

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**商务偏离表**

投标人（全称并加盖公章）： 招标编号∶

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

竞价人：（全称并加盖公章）

地址：邮编：

电话：传真：

竞价人代表（签字）：日期：

**五、售后服务承诺书**

注：竞价人根据竞价文件对售后服务等的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

竞价人：（全称并加盖公章）

地址：邮编：

电话：传真：

竞价人代表（签字）：日期：

**六、竞价人需提交的资格文件和其他证明材料。**