附件：

- 技术和服务要求

1.1主机

1.1.1 温控区：6路独立控温；

1.1.2 载气控制：EPC/AFC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：He、H2、N2和Ar；

1.1.3进样器：配2个进样器；

1.1.4 柱箱温度控制：室温上8℃～400℃ (以0.1℃增量任设)；

1.1.5环境温度敏感度：环境温度变化10℃或电源电压变化10％，柱箱温度变化＜0.1℃；

1.1.6 程序升温：≥27阶；

1.1.7升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；

1.1.8 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；

2.1氢火焰检测器

2.1.1最高使用温度：400℃；

2.1.2最小检测限：≤5 x 10-12g/s（正十六烷）；

2.1.3基线噪音：≤2 x 10-13 A，基线漂移：≤5 x 10-13 A/30 min；

2.1.4线性动态范围：≥107；

2.1.5具备自动点火功能；

3.1热导池检测器（TCD）：

3.1.1双柱平衡方式，四臂高灵敏热导TCD；

3.1.2最大操作温度：400℃，温度控制精度：±0.1℃；

3.1.3灵敏度：≥8000mv·ml/mg(正十六烷)；

3.1.4基线噪声：≤20uv，基线漂移：≤100uv/15min；

3.1.5线性动态范围：≥106；

3.1.6支持小口径毛细管柱（0.32mm及0.25mm口径）与热导检测器的连接。

3.1.7具备断气自动保护功能；

4.1 辅助功能

4.1.1 转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化；转化炉温度精度为设定温度±0.5%；

4.1.2 事件板：用于进样阀的驱动时间事件控制；

4.1.3 阀箱：用于进样阀及切换阀的温度控制；

4.1.4工作站/数据处理软件；

5、配置要求
5.1 电子气路控制气相色谱仪主机1台；

5.2 FID检测器2套；

5.3 TCD检测器1套；

5.4 分流/不分流进样系统1套；

5.5 填充进样系统2套；

5.6 气动阀及相应控制阀箱 1套；

5.7 独立加热柱箱 1套；
5.8 毛细色谱柱 1根；

5.9 光催化专用色谱柱 4根；

5.10 镍触媒转化炉1套。

- 商务条件

1、交付时间：合同签订后（15）天内交货。

2、付款方式：在设备安装调试完毕并验收合格后，不存在质量问题的前提下，支付合同总额的100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（壹年）结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

4、交货地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起壹年。在质量保证期内出现属本次新采购设备质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。

6.2所报产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。设备软件终身免费升级。

- 其他要求：

## 7.1供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

## 7.2竞价文件中未列出的物品影响了系统设备的运行，成交供应商应无条件增加。

## 8、违约责任：

## 8.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 8.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 9、供应商选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 10、供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：报价应包含货物生产、包装、运输、人工、税金、安装及安装所需的辅料、验收等。

## 11、本项目要求成交通知书发出之日起15日内签订合同。