附件：

- 技术和服务要求

品目号1-1 超低温冰箱技术参数：（品牌：中科都菱/美的/海信）

1、工作环境要求：环境温度16~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220V±10%

2、箱内温度控制范围：-40℃～-86℃

3、外部尺寸：≤（885*995*1980）mm，内部尺寸：≥（595*720*1310）mm

4、立式，单门设计

5、箱内有效容积：≥568L，产品净重≤286kg

6、全新一代自复叠独立双系统，确保单套系统故障时，另外一套系统可维持在≤-70℃运行

7、设定温度在-40℃～-86℃范围调节，箱内温度均匀性≤5℃，从环温25℃降到-80℃所用时间≤2.9h（供应商须提供国家认可的质量检测机构出具有效的的产品检验报告，未提供按无效文件处理。）

8、压缩机采用环保制冷剂，EBM高效冷凝风机，制冷高效，安全节能

9、两种报警方式，声光报警；多种报警内容，包含高温、低温、断电、开门、电池电量低、系统故障、传感器故障、主板通讯故障、高环温、冷凝器脏报警

10、双压缩机运行、指纹、NFC，压机延时保护、压机高温保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定

11、微电脑控制，控温精度0.1℃

12、标配蓄电池，可实现断电报警，可提供不少于24小时报警

13、≥10.1寸触摸屏显示，直观显示样本、管理、设置3个模块，样本界面可以显示出、入库记录等，管理界面包含运行状态、事件记录、报警、温度、留言等至少5种信息（供应商须提供实物图片，未提供按无效文件处理。）

14、设备具备单机版样本库管理系统，可实现单机版样机管理

15、具有网络功能，具备WIFI网络连接功能

16、交替启动间歇式高效控制，高效制冷，同时单系统故障时，另一系统可稳定运行，箱内温度稳定保持在≤-70℃运行

17、符合人机工程学的专属造型设计，开关门省力

18、多层硅胶门缝密封设计，密封效果好，不易结霜

19、双发泡门设计，外门使用内嵌式结构，隔热更卓越，防凝露

20、箱壳材质：喷涂钢板，内胆材质：不锈钢，发泡层：≥90mmLBA发泡保温，高效VIP保温隔热材料

21、双锁设计，冰箱自带转锁钥匙锁，可配备挂锁，指纹解锁，多重门锁设计，安全保存物品

22、标配USB，可通过USB接口下载温度数据，用于记录箱内温度数据，可储存数据10年以上

23、配备4个万向脚轮+2个固定调节脚，灵活，可移动、可锁定

24、标配2个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度

25、微电脑温度控制系统，标配3路传感器，分别为箱内温度传感器、冷凝器温度传感器、环温传感器

26、优化存储设计，产品可存储2ml标准冻存管≥40000个

27、售后服务：

27.1、质保期：整机保修一年，压缩机原厂保修≥3年

27.2、仪器到货后3～5个工作日，原厂专职工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训

品目号1-2 双筒望远镜技术参数:（品牌：星特朗/森林人/博冠）

- 放大倍率：≥8倍 
2、物镜直径：≥42mm
3、棱镜反射膜：电介质膜
4、棱镜镀膜：相位膜
5、镜片镀膜：FMC镀膜
6、视场大小：≥7.5°131m/1000m
7、出瞳直径：≥5.25mm
8、出瞳距离：≤18mm
9、最近对焦：≤2m
10、是否防水：是
11、眼罩类型：旋升
12、产品重量：约 618g
13、产品尺寸：约（148X125X52）mm
14、产品配置：尼龙背包、背带、目镜盖、物镜盖、说明书、擦镜布、包装盒

品目号1-3 单筒望远镜技术参数：（品牌：星特朗/森林人/博冠）

- 放大倍数：≥20-60倍
2、物镜直径 ：≥82mm 
3、目镜直径：≥25mm
4、ED镜片：ED镜片
5、镜片镀膜：FMC镀膜
6、莲花镀膜：莲花镀膜
7、透镜组数：≥12组
8、镜身材质：镁铝合金
9、调焦系统：双速调焦
10、视场大小 ：≥105ft/62ft
11、出瞳直径：≥（4-1.37）mm
12、出瞳距离：18mm-20mm
13、最近对焦：≤5M
14、是否防水：充氮防水
15、眼罩类型：旋升眼罩
16、配置：铝箱、三脚架

品目号1-4 空气负离子浓度仪技术参数：（品牌：徕斯达/东旭创新/普研）

工作电源：内置≥12V/2.5AH锂电池（聚合物）

外接电源：≥12.6V充电适配器

平均功耗：≤1W，电池连续使用时间约15小时

分辨率：≥10个离子/cm³

默认三档离子浓度检测范围，自动挡位：

0-50000（个/cm³)

0-500000（个/cm³)

0-5000000（个/cm³)

采样数率：1秒/个

误差：离子浓度≤±15%

迁移率：1（cm³S*V)

额定工作环境：温度：-10-＋50℃

湿度：0-100%

主体尺寸（长*宽*高）：约（180*120*40）cm

需要与原有产品兼容使用。

品目号1-5 激光测距仪技术参数：（品牌：优利德/深达威/迈测）

最大测量范围：600m

测速功能：0-30km/h（误差5km/h)

示值误差：±（0.5m+D×0.2%）

防护等级：IP54

测角范围：±90°

角度公差：±1°

视场：6.0°±10%

测量单位：m（米）、Y（码）

电池：750mAH锂电池

电池寿命：可充/放电800次

整机功耗：≤1.2W

液晶显示器：通透式LCD

品目号1-6 单极点脑波系统参数：（品牌：博纳拓思/神念/拓德）

1、脑立方移动版可以安全的采集和输出脑电功率谱，专注指数，放松指数和眨眼。设备由一个耳机，一个耳夹和一个传感器支臂组成。使用一节AAA电池，便可持续使用。

2、蓝牙+BLE双模，范围:≥10米，消耗功率比:≤80mA(连接及传输状态下)；UART波特率:≤57600波特

3、耳机电源/电池最大功率比:≥50mW

4、脑电最大信号输入值域:≥1mV pk-pk；硬件滤波:3Hz-100Hz

5、支持平台：Windows7/8/8.1/10等；能导出脑电原始数据excel档案（包含：α波、β波、θ波、δ波、专注度、放松度等），能在一般统计软件上做脑波计算

品目号1-7 便携式肺功能仪参数：（品牌：山东高芯/呼吸家/优呼吸）

1、产品符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标通过ISO 26782:2009标准认证。

2、测试项目参数：

A、慢肺活量SVC：

VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、

TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%

B、用力肺活量FVC：

FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、

MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV1 1% FVC1）%P、PIF、ELA

C、每分最大通气量MVV：

MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV%

D 舒张试验、激发试验：

预计值，每次实测预计百分比 %改变（变异率）

3、可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）

4、流量传感器：金属筛网式压差传感器

5、流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±3%或0.05 L/s

6、容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±2%或者±0.05L

7、气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/（L/s）

8、频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者

9、质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F；受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确

10、软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC，SVC，MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果

11、具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压、海拔)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标

12、肺年龄：具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄

13、系统连接：配备肺功能检查系统软件，数据及图像输出可通过USB、蓝牙、GSM方式传输

14、数据传输：可通过数据传输模块将测量数据同步到云端，让医生实现远程查看测量结果；也可以导出Excel格式的历史检查数据

15、具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒传感器或使用通用的肺功能仪耗材

16、预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值、Standrad EU、Standrad ZS

17、PC端软件功能：包含用力通气FVC、慢通气SVC、每分钟最大通气MVV、舒张试验、激发试验、定标、质控管理模块、肺功能检查对象信息收集及管理模块、随访问卷模块、数据通讯模块（含HIS配置模块）

18、云平台包含：项目管理功能、质控管理功能、肺功能检查对象信息管理功能、肺功能报告管理模块、数据导出功能、具备可定制扩展功能

19、配置：主机一台，肺功能PC端检查系统1套，肺功能云端管理平台1套，鼻夹2个，一次性肺功能仪用过滤嘴100个，3升定标桶1个等

品目号1-8 呼出气一氧化氮分析系统参数：（品牌：南京诺令/闰凯/微谷）

（一） 一氧化氮分析系统参数及性能：

1、呼气流速监测：实时监测患者呼气流量；

2、检测范围：0～3800ppb；

3、采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置 NO 过滤器吸气、之后进行呼气采样；

4、呼气压力：＞5cmH20；

5、呼气时间：4-10 秒；

6、呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s，可分段测试上气道及下气道支气管与肺泡 NO 浓度；

7、测定部位及参数：上呼吸道（鼻部一氧化氮浓度测定 FnNO）；下呼吸道（大气道 FeNO、小气道 CaNO）；

8、 检测方式：

1）在线口呼直接采样；

2）离线气袋采样（含潮气采集）；

3）鼻呼直接采样；不同部位一氧化氮浓度可单侧亦可联合测试，同一患者双联测或三联测只消耗一次检测单元次数；

9、 分析时间：＜60s；

10、 质量控制：

1）仪器具开机校准提示，具有仪器自标定校准、一氧化氮标准气校准、零点气校准等三种检验校 准方式；

2）具压力传感器校准，保证不同海拔地区设备的准确使用；

3）自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性；

4）当测定过程中出现呼气压力过低或过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息；

11、 检测下限：1ppb；

12、 分标率：1ppb；

13、 准确性（与标准配气的比较）：当测定值＜50ppb 时，误差±3ppb； 当测定值≥50ppb 时，误差±10%；

14、 重复性：检测单元测量重复性误差不超出10%；

15、 稳定性：测量间隔在3小时内的相对漂移即浓度变化率＜10％；

16、电气安全：检测单元电气安全应符合 GB 9706.1-2007 的要求；

17、电磁兼容：一氧化氮检测单元电磁兼容性应符合 YY 0505-2012 的要求；

18、精准采集气体功能：精准采集炎症部位呼气6秒后气体分析（可控的采样分析技术，避免外部干扰， 重复性好）；

19、一氧化氮双重过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，及呼气手柄一氧化氮过滤设计，从而保证测量结果准确性；

20、湿度交换设计：设备内部具有进口湿度交换管，可保证20-80%RH 环境下，设备测量结果的准确及稳定性；

21、具有打印功能；

22、 备用电源：分析系统采用锂电池作为备用电源，在断电情况下可维持设备工作时间不低于 5-6 小时；

23、双重检测模块设计：预留两个检测单元模块，可实现两种电化学方法呼出气的同时检测。

（二）控制型软件功能

1、信息自动读取功能：主机能够自动读取用户身份证信息，信息录入一步完成；

2、语音提示功能：分析系统测试过程中具有语音提示功能，检测更加流程化、标准化；

3、模拟检测功能：用户可通过模拟检测模式进行呼气训练，适用于儿童、老年等理解能力较差者；

4、报告功能：数据管理软件可自动生成报告，并可查询调取历史数据，出具历史数据报告；

5、 操作系统功能：

1）内置操作系统支持创建、录入信息，后续可直接选择无需录入；

2）报告模板支持定制，数据软件可自动生成报告，具有历史查询及历史数据一键打印；

6、系统自检功能：开机时可对主机、检测器、电脑的连接及运行状态进行自检；

7、 数据存储、导出功能：可存储500万个检测数据并具备数据导出及备份功能（可随时查询患者历史数据）

8、单机软件升级：终身免费软件版本升级；

9、具备演示功能：视觉激励软件具备演示功能。

（三）配置：主机1台，呼气过滤器手柄1个，打印纸1卷，氧化氮检测单元和口呼配件不小于300个等。

- 商务条件

1、交付时间：合同签订后30天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在1个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在壹年结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

4、交货地点：福建农林大学金山校区（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起壹年（其中品目号1-1超低温冰箱的整机保修一年，压缩机原厂保修≥三年）。质保期和维护期内需要更换的设备主要构配件由成交供应商负责，该期限内非因操作不当造成需要更换的构配件须由成交供应商负责包修、包换。成交供应商提供快速的售后响应，若软件发生故障，能在1小时内响应到达现场。

6.2所报产品为原厂正品，在保证货物正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。货物软件终身免费升级。

- 其他要求：

## 7.1供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

## 7.2竞价文件中未列出的物品影响了货物的运行，成交供应商应无条件增加。

## 8、违约责任：

## 8.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 8.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 9、供应商选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 10、供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：报价应包含货物生产、包装、运输、人工、税金、安装及安装所需的辅料、验收等。

## 11、本项目要求成交通知书发出之日起15日内签订合同。

- 其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价一览表格式详见下表

竞价一览表

| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌型号 | 数量 | 总价最高限价(元) | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超低温冰箱 |  | 1台 | 80000.00 |  |  |
|  | 1-2 | 双筒望远镜 |  | 40台 | 48000.00 |  |  |
|  | 1-3 | 单筒望远镜 |  | 5台 | 33000.00 |  |  |
|  | 1-4 | 空气负离子浓度仪 |  | 6台 | 39000.00 |  |  |
|  | 1-5 | 激光测距仪 |  | 8台 | 5600.00 |  |  |
|  | 1-6 | 单极点脑波系统 |  | 5套 | 75000.00 |  |  |
|  | 1-7 | 便携式肺功能仪 |  | 1台 | 54000.00 |  |  |
|  | 1-8 | 呼出气一氧化氮分析系统 |  | 1套 | 64000.00 |  |  |
| 竞价总价（大写） |  | 小写： |

注：（1）供应商提供的报价文件须对以上列表中所列品目名称清单进行逐项单价报价，未逐项报价的，按竞价无效处理。

（2）供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价；供应商首次提交的单价报价必须低于公告单价最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。

（3）供应商须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。